Приложение №___

к Контракту №______ от _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку: (стол операционный универсальный) для нужд ГБУЗ "ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ" (00188)

- Общая информация об объекте закупки.

Объект закупки: Электронный аукцион на поставку (стол операционный универсальный) для нужд ГБУЗ "ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ" (00188)

  - Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.02.11.01.08.07.11 ТОВАРЫ/ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ/МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕБЕЛЬ/МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ОБОРУДОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ/СТОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ/СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: Стол операционный универсальный

  - Место поставки товара: Поставка в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: г.  Москва, Коломенский проезд дом 4

  - Количество товара: в соответствии с Таблицей №1 Технического задания.

  - Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется с момента заключения в течении 1-120 календарных дней, на основании заявки Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней. Дата и время поставки предварительно согласовывается с Заказчиком. Поставка осуществляется по адресу Заказчика, силами Поставщика, с соблюдением правил перевозки грузов с температурным режимом.

- Стандарт товаров.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме.

Таблица № 1

| № п/п | Код КТРУ | Наименование | Требуемая функция или величина параметра | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.30.110-00000123 | Стол операционный универсальный | Грузоподъемность: > 225 (Килограмм) Тип: Мобильный Тип ложа: Четырехсекционная Тип привода: Электромеханический Высота хирургической модульной платформы в верхней точке: Больше или равно 1200 (Миллиметр) Высота хирургической модульной платформы в нижней точке: Больше или равно 830 (Миллиметр) Высота хирургической модульной платформы в нижней точке с модулем: Больше или равно 680 (Миллиметр) Длина модуля для спинальной хирургии: Больше или равно 2100 (Миллиметр) Длина модуля общехирургического: Больше или равно 2100 (Миллиметр) Длина хирургической модульной платформы в собранном состоянии: Больше или равно 1600 (Миллиметр) Количество вставок для системы поддержки лица: Больше или равно 10 (Штука) Количество грудных валиков: Больше или равно 2 (Штука) Количество колес с блокиратором для перемещения хирургической модульной платформы: Больше или равно 4 (Штука) Количество креплений для закрепления любых принадлежностей, имеющих плоскую крепежную стойку, на встроенных боковых рельсах: Больше или равно 2 (Штука) Количество креплений на стойке для закрепления любых принадлежностей, имеющих крепежную стойку круглого сечения на конце на боковых рельсах: Больше или равно 2 (Штука) Количество опор для положения на боку: Больше или равно 3 (Штука) Количество опор для рук в положении пациента «на животе»: Больше или равно 2 (Штука) Количество подушек для таза больших: Больше или равно 2 (Штука) Количество подушек для таза маленьких: Больше или равно 2 (Штука) Количество подушек для таза стандартных: Больше или равно 2 (Штука) Количество проводимых операций при полном заряде аккумулятора: Больше или равно 40 (Штука) Количество фиксаторов-рельсов для закрепления на карбоновой столешнице рельсов для принадлежностей: Больше или равно 4 (Штука) Количество фиксирующих ремней для пациента: Больше или равно 4 (Штука) Максимально допустимый вес пациента на раме для декомпрессии: Больше или равно 130 (Килограмм) Максимальный угол бокового наклона влево: Больше или равно 25 (Градус (плоского угла)) Максимальный угол бокового наклона вправо: Больше или равно 25 (Градус (плоского угла)) Максимальный угол переворота пациента во время операции: Больше или равно 180 (Градус (плоского угла)) Максимальный угол положения Антитренделенбурга: Больше или равно 10 (Градус (плоского угла)) Максимальный угол положения Тренделенбурга: Больше или равно 10 (Градус (плоского угла)) Материал модуля для спинальной хирургии: Углеродный, рентгенопроницаемый материал Материал модуля общехирургического: Углеродный, рентгенопроницаемый материал Параметры сети: напряжение: 220 (Ватт) Параметры сети: частота: 50 (Герц) Полная длина хирургической модульной платформы: Больше или равно 2500 (Миллиметр) Положение Тренделенбурга/антиТренделенбурга: Да Регулируемая головная секция: Да Рентгенопрозрачное ложе: Да Тип использования вставки для поддержки лица: Одноразовый Тип регулировки секций: Механический Форма подушки для головы: Кольцо Ширина модуля для спинальной хирургии: Больше или равно 430 (Миллиметр) Ширина модуля общехирургического: Больше или равно 500 (Миллиметр) Ширина хирургической модульной платформы: Больше или равно 800 (Миллиметр) Комплект подушек для позиционирования пациента: Подушка под колено большая; Клиновидная подушка под спину; Полукруглая подушка; Валик; Подушка под колено маленькая Комплектация: Подушка для головы гелевая; Подушка для слинга большая; Полукруглая подушка; Набор чехлов одноразовых; Тележка для принадлежностей к модулю; Валик; Слинг для ног с ремнями; Рама для декомпрессии рентгенпрозрачная; Держатель-крючок для тракции; Подушка под колено большая; Опора для ноги; Адаптер Cervical Management для ренгенпрозрачного черепного фиксатора; Устройство для вытяжения шейного отдела; Модуль для спинальной хирургии съемный; Опора для руки в латеральном положении, поворотная; Подушка для слинга обычная; Чехол на модуль для спинальной хирургии из негорючего материала; Клиновидная подушка под спину; Хирургическая модульная платформа мобильная; Мягкое покрытие для модуля общехирургического; Модуль общехирургический съемный; Секция для поддержки лица; Подушка под колено маленькая; Головная секция; Грудная секция; Грудная подушка плоская Конструктивные особенности: Колеса для перемещения; Прорези для глаз в секции для поддержки лица; Аккумулятор, встроенный в хирургическую модульную платформу; Мягкое противопролежневое антистатическое покрытие подушки опоры для руки в латеральном положении; Световая индикация состояния батареи аккумулятора; Пульт дистанционного управления; Световая индикация активации функций (готовности к работе); Регулируемое зеркальное основание секции для поддержки лица, обеспечивающее возможность для анестезиолога наблюдать глаза, нос и рот пациента; Мягкое покрытие с противопролежневым эффектом грудной секции; Мягкое противопролежневое антистатическое покрытие подушки опоры для руки в положении пациента «на спине»; Вспомогательная рентгенпрозрачная секция с мягким покрытием; Модульная система стола операционного; Анатомическая форма вставки для поддержки лица; Сквозное отверстие по центру головной секции для головы пациента; Интраоперационный изгиб подушек рамы для декомпрессии для контроля лордоза Назначение модулей (составных частей) системы: Модуль общехирургический для операции, требующей позиционирования пациента на спине или на боку; Устройство для вытяжения шейного отдела для позиционирования пациента на спине и на животе; Рама для декомпрессии для позиционирования пациента при ламинэктомии, дискэктомии, хирургии диска и микродиксэктомии; Подушка для головы для расположения головы пациента при позиционировании на спине; Головная секция для расположения головы пациента при проведении хирургических вмешательств, в положении пациента «на животе»; Слинг для ног для расположения коленей пациента ниже рамы модуля для спинальной хирургии, для возможности увеличения сгиба в тазобедренном суставе; Устройство для вытяжения шейного отдела для операций на шейном отделе позвоночника из переднего доступа; Опора для руки в латеральном положении для правильного позиционирования руки пациента, в положении пациента «на боку»; Грудная секция для поддержки грудины пациента в положении «на животе»; Модуль для спинальной хирургии для интраоперационного переднего, заднего, латерального и наклонного доступа; Секция для поддержки лица для защиты глаз и тканей лица от повреждений и фиксации шеи пациента в нейтральном положении при проведении хирургических вмешательств в положении пациента «на животе»; Грудные валики для обеспечения поддержки груди тучных пациентов и пациентов с грудными имплантами в положении «на животе» Световая индикация состояния батареи аккумулятора: На платформе; На пульте Совместимость: Секция для поддержки лица с модулем для спинальной хирургии; Грудные валики с модулем для спинальной хирургии; Рама для декомпрессии с модулем для спинальной хирургии; Грудная секция с модулем для спинальной хирургии; Опора для ноги с модулем для спинальной хирургии; Опоры противопролежневой системы с модулем для спинальной хирургии; Головная секция с модулем для спинальной хирургии; Вставка для поддержки лица с секцией поддержки лица Типы опор для положения на боку с точкой фиксации: Точка фиксации грудь; Точка фиксации крестец; Точка фиксации лобковая зона Требования к свойствам: Возможность телескопического сдвигания корпуса хирургической модульная платформы в горизонтальной плоскости; Возможность установки сменных модулей; Возможность доступа аппарата рентгеновского типа С-дуга по всей длине рамы для декомпрессии; Возможность переворачивать пациента из положения на спине в положение на животе; Возможность регулировки высоты Функциональные особенности: Питание от сети; Возможность использования секции для поддержки лица вместо головной секции; Равномерное распределение давление на ткани лица при позиционировании пациента на модуле для спинальной хирургии; Отсутствие артефактов на рентгеновских изображениях во всех проекциях при повороте и вращении при использовании хирургических рентгеновских систем типа С-дуга и O-дуга на модуле для спинальной хирургии; Рентгенопрозрачная головная секция; Возможность использования хирургических рентгеновских систем типа С-дуга во всех проекциях с модулем для спинальной хирургии | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

- Объем и сроки гарантий качества товара.

Поставщик гарантирует соответствие качества и полную комплектность поставляемого товара Техническому заданию и действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Остаточный срок на момент поставки не менее 12 месяцев

При замене товара гарантийный срок (срок годности, хранения) должен исчисляться заново со дня передачи товара Заказчику.

Гарантия должна распространяться на весь поставленный товар.

Срок гарантии качества на товар не может быть меньше сроков гарантии качества, установленных производителем и действующим законодательством РФ, для товаров соответствующей группы. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

Поставщик обязан соблюдать требования к условиям хранения и перевозки товара, необходимые для обеспечения его качества, безопасности и эффективности.

Документация к товару должна содержать информацию о характеристиках товара и его потребительских свойствах, информацию о комплектации, с указанием условий хранения и транспортировки. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

В случае, если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящей закупки, Поставщик обязан предоставить Заказчику копию действующей лицензии.

- Требования к безопасности товаров.

В соответствии с действующим законодательством РФ.

С каждой партией поставляемого товара Поставщик обязан предоставлять следующие сопроводительные документы: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверений, наименование и адрес изготовителя товара, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения, срок годности товара.

- Требования к используемым материалам и оборудованию.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - также и международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, дату выпуска,  срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.

Соответствие качества товара должно быть подтверждено (В случае если предусмотрено действующем законодательством РФ):

- регистрационное удостоверение на товар, включая перечень принадлежностей к нему (копия);

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации)

- декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

- Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Участник в составе заявки должен предоставить конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в таблице №1, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, (при наличии) фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Слова «не менее» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Союз «и» (символ «,», символ «/») - означает, что заказчику требуются все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный союз (символ), за исключением случаев, когда союз «и» используется в конструкции совместно с иными символами;

Союз «или» (символ «;») - означает, что заказчику требуется одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз (символ);

Символ «±» - конкретный показатель, не подлежит изменению, то есть указывается в неизменном виде;

Символ «≥» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «>» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения;

Символ «≤» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «<» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения;

Если установлено требование в виде конструкции: «≥х и ≤у» (где х, у – числовые значения) - это означает, что заказчику требуется конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона (x- нижняя граница диапазона, y – верхняя граница диапазона), при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя;

Если установлено требование, сопровождающееся словами: «от» и «до» - это означает, что заказчику требуется конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием символа «-» между значениями, это следует читать как необходимость указания диапазона значений не шире требуемого, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием символа «…» установленное между значениями, это следует читать как необходимость указания диапазона значений не уже требуемого, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием слова «Наличие», это означает, что заказчику требуется наличие показателя, без изменения характеристики;

Если установлено конкретное значение, это означает, что заказчику требуется конкретный показатель, равный требуемому значению.

Слова «диапазон», «в диапазоне» в столбце «Наименование, функциональные, технические характеристики, описание товара» - означают, что заказчику требуется диапазон значений (с учетом трактовки символов, о включении и не включении крайних значений в соответствие с вышеуказанными положениями) и являются приоритетными по отношению к другим символам и словам, используемым в настоящем Техническом задании, обязывающими предоставить конкретный (-ые) показатель (-и).

Значения, указанные в столбце «Наименование, функциональные, технические характеристики, описание товара» не подлежат изменению, то есть указываются в неизменном виде.

Предложение участника (сведения о предлагаемом товаре (материале) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений.

В заявке, подаваемой  участником закупки, не допускается использование показателей, значений, характеристик, которые носят предполагаемый характер или относятся к будущему времени. При составлении заявки участникам не допускается употреблять слова (в том числе все формы этих слов): «или эквивалент», «не менее», «не более», «менее», «более», «должен», союзы «или», «либо», «и/или», словосочетания: «и другое», «может быть», «минимальное значение», «максимальное значение», «наибольшее значение», «наименьшее значение», «не должен превышать», «не может превышать», слова (в том числе все формы этих слов): «приблизительно», «возможно», «примерно», «около», «в пределах», «максимум», «минимум», «свыше».

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара,  указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент».

Значения показателей, указываемые участником закупки в первой части заявки, не должны противоречить значениям данных показателей, содержащихся в нормативно-техническом документе, в соответствии с которым производится и идентифицируется предлагаемый к поставке товар.  Так же участник закупки может в заявке представить диапазонные значения показателей товаров по тем параметрам, в отношении которых ГОСТ допускает диапазонные значения со ссылкой на ГОСТ, в соответствии с которым установлены диапазоны значений.

Непредставление сведений, предусмотренных документацией об аукционе, представление недостоверных сведений, а также несоответствие конкретных показателей, представленных в соответствии с требованиями настоящей документации, является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника закупки.