## ТЗ
Описание объекта закупки (Техническое задание)
№ п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Позиция КТРУ | Ед. изм. | Количество в ед. изм. | № п/п по поз. | Наименование характеристики | Тип характеристики | Тип значения | Значение характеристики | Единица измерения характеристики (по ОКЕИ) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии
1 | Роботизированная система позиционирования | 26.60.11.130 | - | Штука | 1 | 1 | Роботизированная система позиционирования | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Система предназначена для позиционирования пациента в положении лежа, обеспечивает субмиллиметровую точность укладки и фиксации пациента при проведении сеансов облучения
[6 empty] | 3 | Габаритная длина | количественная | диапазон | ≤ 1900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет минимальную площадь монтажной зоны и габариты проемов для вноса оборудования.
[6 empty] | 4 | Габаритная ширина | количественная | диапазон | ≤ 700 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет минимальную ширину монтажной зоны и проходов для доступа.
[6 empty] | 5 | Габаритная высота | количественная | диапазон | ≤ 900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет минимальную высоту помещения и возможность размещения под сопрягаемым оборудованием.
[6 empty] | 6 | Масса роботизированной системы позиционирования | количественная | диапазон | ≤ 1800 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет нагрузку на опорную поверхность и необходимость использования подъемных средств при монтаже.
[6 empty] | 7 | Номинальное напряжение питания роботизированной системы позиционирования | количественная | диапазон | 380 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает совместимость с электрической сетью Заказчика без применения дополнительных трансформаторов.
[6 empty] | 8 | Частота сети 50/60 Гц, роботизированной системы позиционирования | качественная |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает корректную работу импульсных источников питания и электродвигателей в условиях различных энергосистем.
[6 empty] | 9 | Номинальная мощность роботизированной системы позиционирования | количественная | диапазон | ≤ 22,5 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет предельную нагрузку на питающую линию и необходимый номинал защитных автоматов.
[6 empty] | 10 | Количество управляемых осей роботизированной системы позиционирования | количественная | конкретное значение | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает полную коррекцию положения рабочего органа по трем линейным и трем угловым координатам.
[6 empty] | 11 | Вращение вокруг вертикальной оси (J1) роботизированной системы позиционирования, градус | качественная |  | ± 235 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Задает угловой диапазон поворота основания, определяющий сектор досягаемости в горизонтальной плоскости.
[6 empty] | 12 | Наклон в продольной плоскости (J2) роботизированной системы позиционирования, градус | качественная |  | ± 220 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Задает угловой диапазон наклона, необходимый для изменения высоты и вылета рабочего органа.
[6 empty] | 13 | Выдвижение/втягивание (J3) роботизированной системы позиционирования, градус | качественная |  | ± 35 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Задает угловой диапазон локтевого сустава, определяющий изменение радиуса досягаемости и обход препятствий.
[6 empty] | 14 | Поворот вокруг продольной оси (J4) роботизированной системы позиционирования, градус | качественная |  | ± 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Задает угловой диапазон вращения запястья, обеспечивающий ориентацию рабочего органа относительно продольной оси.
[6 empty] | 15 | Наклон в поперечной плоскости (J5) роботизированной системы позиционирования, градус | качественная |  | ± 35 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Задает угловой диапазон наклона запястья, обеспечивающий ориентацию рабочего органа в поперечной плоскости.
[6 empty] | 16 | Вращение вокруг вертикальной оси (J6) роботизированной системы позиционирования, градус | качественная |  | ± 180 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Задает полный угловой диапазон вращения выходного фланца вокруг вертикали для финишной ориентации.
[6 empty] | 17 | Безопасное положение при отключении питания роботизированной системы позиционирования | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает фиксацию всех осей при потере питания для исключения самопроизвольного перемещения под действием внешних сил.
[6 empty] | 18 | Регулировка угловой скорости и ускорения роботизированной системы позиционирования | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет адаптировать динамику движения под изменяющуюся нагрузку и требуемые условия перемещения.
[6 empty] | 19 | Макс. угловая скорость: J1–J6 роботизированной системы позиционирования , град/сек | количественная | диапазон | ≥ 12 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает заданную производительность перемещений по всем осям без превышения допустимых динамических нагрузок.
[6 empty] | 20 | Поперечное смещение (изоцентр на 0 мм от базы робота) роботизированной системы позиционирования , мм | качественная |  | ± 2350 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет максимальный рабочий ход по поперечной координате относительно вертикальной оси основания.
[6 empty] | 21 | Минимальное вертикальное смещение | количественная | диапазон | ≥500 и ≤550 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Задает рабочий диапазон по высоте для приведения рабочего органа в заданную вертикальную зону.
[6 empty] | 22 | Максимальлное вертикальное смещение | количественная | диапазон | ≥1650 и ≤1700 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Задает рабочий диапазон по высоте для приведения рабочего органа в заданную вертикальную зону.
[6 empty] | 23 | Минимальное продольное смещение (изоцентр на 1950 мм от базы робота) | количественная | диапазон | ≥1000 и ≤1100 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет максимальный рабочий ход по продольной координате при заданном вылете консоли.
[6 empty] | 24 | Максимальное продольное смещение (изоцентр на 1950 мм от базы робота) | количественная | диапазон | ≥3400 и ≤3500 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет максимальный рабочий ход по продольной координате при заданном вылете консоли.
[6 empty] | 25 | Вращение вокруг вертикальной оси (изоцентр), градус | качественная |  | ± 95 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает угловой диапазон поворота рабочего органа вокруг вертикали для ориентации в горизонтальной плоскости.
[6 empty] | 26 | Наклон (тангаж и крен) относительно изоцентра, град | качественная |  | ±5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает минимальный диапазон угловых коррекций в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
[6 empty] | 27 | Точность, мм | качественная |  | ±0,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает повторяемое совмещение расчетных и фактических координат рабочего органа.
[6 empty] | 28 | Безопасная рабочая нагрузка с компенсацией датчика силы/момента | количественная | диапазон | ≥285 и ≤290 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет максимальную массу, при которой система сохраняет управляемость, а датчики корректируют выходные моменты двигателей.
[6 empty] | 29 | Протокол передачи данных | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает цифровой обмен информацией с внешними управляющими системами и прием команд позиционирования.
[6 empty] | 30 | Руководство по установке | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие технической документации для корректного монтажа и калибровки системы.
[6 empty] | 31 | Блок управления | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено потребностью заказчика
[6 empty] | 32 | Габаритная длина блока управления | количественная | диапазон | ≤ 650 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет глубину монтажной стойки или шкафа для размещения блока.
[6 empty] | 33 | Габаритная ширина блока управления | количественная | диапазон | ≤ 770 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет ширину монтажного места и совместимость с посадочными размерами стойки.
[6 empty] | 34 | Габаритная высота блока управления | количественная | диапазон | ≤ 1050 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет вертикальное пространство для установки блока и вентиляционные зазоры.
[6 empty] | 35 | Масса блока управления | количественная | диапазон | ≤ 110 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет нагрузку на полку или монтажную поверхность при установке блока.
[6 empty] | 36 | Умный пульт для программирования контроллера | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает ручное управление осями, ввод параметров и диагностику без подключения внешнего компьютера.
2 | Дека стола пациента | 26.60.11.130 | - | штука | 1 | 1 | Дека стола пациента | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает эргономичное размещение пациента на всей длине и безопасное перемещение в рабочих зонах роботизированной системы позиционирования.
[6 empty] | 2 | Габаритная длина деки стола пациента | количественная | диапазон | ≥ 2000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает эргономичное размещение пациента на всей длине и безопасное перемещение в рабочих зонах роботизированной системы позиционирования.
[6 empty] | 3 | Габаритная ширина деки стола пациента | количественная | диапазон | ≤530 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает эргономичное размещение пациента по ширине и безопасное перемещение в рабочих зонах роботизированной системы позиционирования.
[6 empty] | 4 | Безопасная рабочая нагрузка деки стола пациента | количественная | диапазон | ≥ 285 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет максимальную нагрузку без возникновения деформаций или разрушений
[6 empty] | 5 | Материал деки стола пациента рентгенопрозрачный углепласик, эквивалент поглощения рентгеновского излучения ≤ 20 мм | качественная |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает возможность прохождения терапевтического пучка через деку с минимальным влиянием на распределение дозы
[6 empty] | 6 | Система индексации положения средств иммобилизации деки стола пациента | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает необходимую фиксацию и позиционирование пациента
3 | Устройство быстросъемного соединения системы позиционирования пациента | 26.60.11.130 | - | Штука | 1 | 1 | Устройство быстросъемного соединения системы позиционирования пациента | качественная |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает оперативное соединение основного и ответного модуля
[6 empty] | 2 | Тип конструкции устройства быстросъемного соединения системы позиционирования пациента | качественная |  | Фланцевый быстросъемный автоматический интерфейс |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает оперативное соединение основного и ответного модуля
[6 empty] | 3 | Безопасная рабочая нагрузка устройства быстросъемного соединения системы позиционирования пациента | количественная | диапазон | ≥ 285 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяет максимальную нагрузку без возникновения деформаций или разрушений
[6 empty] | 4 | Динамический момент нагрузки по осям, устройствоа быстросъемного соединения системы позиционирования пациента | количественная | диапазон | ≥ 300 | Нм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает механическую прочность, жесткость соединения между декой стола и оконечным фланцем роботизированной системы, точность позиционирования и надежность фиксации во время движения
[6 empty] | 5 | Статический момент нагрузки устройства быстросъемного соединения системы позиционирования пациента | количественная | диапазон | ≥ 450 | Нм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает механическую прочность, жесткость соединения между декой стола и оконечным фланцем роботизированной системы, точность позиционирования и надежность фиксации
[6 empty] | 6 | Тип механизма запирания | качественная |  | электромеханический, пневматический или гидравлический |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надежную фиксацию основного и ответного модуля