Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование необходимости использования показателей |  |
| 1 | Магистраль соединительная для введения рентгеноконтрастного вещества | Вариант исполнения |  | Витая | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  | Длина трубки | Сантиметр | ≥ 105.0 и ≤ 150.0 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Форма коннектора |  | T-образная | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Тип коннектора |  | Луерлок | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Максимально допустимое давление | Килопаскаль | > 2000 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Внутренний диаметр соединительной магистрали | Миллиметр | ≥ 1,5 | Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования |  |
|  |  | Совместимость с системой инъекционной MEDRAD Salient, вариант исполнения: двухъемкостный инъектор для контраста с беспроводным блоком дистанционного управления |  | Соответствие | Данное оборудование имеется у заказчика |  |
| 2 | Магистраль соединительная для введения рентгеноконтрастного вещества | Вариант исполнения |  | Витая | В соответствии с КТРУ | Штука |
|  |  | Длина трубки | Сантиметр | ≥ 105.0 и ≤ 150.0 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Форма коннектора |  | Прямая | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Тип коннектора |  | Луерлок | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Максимально допустимое давление | Килопаскаль | >2000 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Совместимость с системой инъекционной MEDRAD Salient, вариант исполнения: двухъемкостный инъектор для контраста с беспроводным блоком дистанционного управления |  | Соответствие | Данное оборудование имеется у заказчика |  |

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчиком декларируется факт отсутствия на территории Российской Федерации производства товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика